2025年11月全球研发中心检验设备询比价项目

信息公告

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司，就 2025年11月全球研发中心检验设备询比价 项目进行询比价, 欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 项目编号：MNCGJH-20251107-0006

- 项目名称：2025年11月全球研发中心检验设备询比价项目

三、项目概况：为了满足全球研发创新中心2025年第四季度实验室设备询比价采购的需求，通过询比价方式进行设备采招。

本项目分为二个标段：共涉及3台设备

标段一：定制化设备1台

| 需求名称 | 需求目的 | 进口or国产 （品牌） | 需求参数 | 售后服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动化高通量工作站 | 在无菌环境下，通过实现高通量克隆挑取，稳定的多通道（8通道、96通道）液体处理、自动化抓板的实验操作，满足微生态研究中的大批量分菌、菌种育种、功能筛选等流程复杂且高重复性的研发需求，同时满足分子生物学、合成生物学相关的质粒构建，在线定量测定等精细操作的研发需求。 | 进口 | 1.*主机台面 1.1.*工作站台面可平面放置至少48块标准SBS格式孔板，并具有动态台面布局功能，以满足用户不断变化的实验需要。 1.2.*配备铝合金柜（带面板）*1； 1.3.*配置耗材堆栈、载架，能对吸头、孔板、圆形平皿进行存储。配置平皿堆栈，可存放至少48块平皿；配置PCR板、微孔板堆栈，可存放至少75块微孔板或30块深孔板；配置品牌不同规格吸头载架；配置2ml EP管载架，可至少存放70个2ml EP管；配置15ml EP管载架，可至少存放15个15ml EP管；配置大体积试剂槽载架，至少可存放8位试剂槽。 1.4.板位免校准 1.5.*具有强大的整合能力，在台面左、右、后方均可整合第三方设备。 1.6.*配有商用品牌台式电脑，非组装机，配备i7处理器、32GB运行内存、固态硬盘512GB及以上，Win 10 或以上 64 位企业版或专业版系统。 1.7.废弃吸头的垃圾站为独立式设计，不占用台面板位数，不会造成板位数减少。 1.8.主机平台具有声光双重报警系统，主机平台配备工作状态指示灯，具有安全防护面板，带有暂停按钮，可在任一时间进行暂停，处理异常事件。 1.9.内置触摸屏界面，为用户提供清晰和3D图形化的说明和提醒、可进行日常维护程序和每日使用程序的选择、可进行仪器内部开关灯等快速操作，以满足避光试剂保存和避光实验的进行、具有实验恢复功能选择，可一键恢复继续上次中断的步骤运行实验、同时可进行实验过程中的各种报警信息和提示的快速处理。 1.10.系统内置监控摄像头，可用于评估实际布局与预期布局的差异或者用于记录实验过程。 2.*移液模块 *配备至少具有1个8通道移液模块、1个96通道移液模块、1个独立移板机械手模块。 *移液通道均为气体驱动原理，整个系统无泵阀结构，不使用系统工作液。 *8通道移液模块和96通道移液模块均具备液面探测功能，在无试剂或样本时可实时报警提示。 *设备在X、Y、Z轴方向的定位精度为±0.1mm，保证了对96孔板和384孔板整板移液时的精准定位。 *可装配国产吸头，每盒吸头价格≤30元/盒，实现稳定运行并提供售后；。 所有机械臂均具有一键式位置记忆功能，无需初始化即可运行，并可为每个机械臂设置最快速有效的运行路线。 各机械臂相互独立，可实现挑克隆、加样、移板同时进行。 8通道移液模块台面无盲区。 移液模块在卸吸头过程中，具有避免气溶胶产生、污染台面的设计。 8通道移液模块和96通道移液模块能保证在移液过程中吸头与通道保持高度的气密性，吸头不发生形变可重复使用。 8通道移液模块和96通道移液模块能保证吸头精确装载和定位。 8通道移液模块和96通道移液模块可共用同型号吸头。 2.1.*8通道移液模块 2.1.1.*移液体积范围至少包含1～1000μl；移液精度：CV值在1µL≤5%，在1000µL≤1%。 2.1.2.*8个独立的加样通道，采用空气置换的加样原理。每个独立移液通道都具有独立的电机控制系统，一个通道损坏时，其它通道的使用不受影响。 2.1.3.*独立移液通道内置压力传感器，可以感应移液过程中吸头堵塞、气泡、移液体积不准确等故障并实时报警，提示用户处理后可继续运行。 2.1.4.*相邻独立移液通道间距可调，可同时并行使用不同规格的吸头，每个通道的移液体积也可不相等。 2.1.5.*双液面探测功能：电容、电压双探测。 2.1.6.独立8通道同时展开时，相邻通道展开间距最大可达400mm 2.1.7.独立通道可以保证在移取酒精等挥发性液体时，可通过参数调节，保证不发生滴落。 2.1.8.可精确探测微量液体，有效降低样本和试剂的损耗，对于96孔U底板的最小探测体积≤2ul。 2.1.9.独立移液通道的各通道可以同时在Y、Z轴进行非统一、非对称的移液（Y轴：工作站台面的纵深方向；Z轴：溶液的深浅方向）。 2.1.10.独立移液通道的各通道可同时不等间距展开，实现不等间距移液。 2.2.*96通道移液模块 2.2.1.*具有独立的96通道移液机械臂，移液体积范围至少包含：1-1000μL。移液精准： CV值在1µL≤5%，在1000µL≤1%。 2.2.2.*96通道移液模块与8通道移液模块吸头通用，可进行整板、整行、整列以及单孔加样，以及若干行或若干列的移液。 2.2.3.96通道都具备液面探测功能。 2.3.独立移板模块 2.3.1.移板模块360度可旋转，可承重450g。 2.3.2.移板模块，可进行水平方向的旋转和延展，可操作层架式立体储板架，并可直接与高通量储板系统连接。 2.3.3.移板模块可伸出台面进行板子的转移，也可在台面内覆盖，抓板手可抓取90mm圆形平皿，SBS板。 3.*自动克隆挑取模块 3.1.*可用一次性移液吸头挑取平皿培养基上的菌落并转移到液体培养基中。 3.2.*可挑取细菌、酵母、藻类、真菌、菌丝体等。 3.3.*图像识别功能，可根据预设参数（大小、间距、区域等）自动或手动选择并挑取菌落。 3.4.*可以探测胶面高度，可沾取、吸取或侧移刮取菌落，接种时可反复吹打混匀。 3.5.*具有克隆追踪功能，即每个克隆来源都有图像记录，并可以导出记录； 3.6.*每小时挑取菌落个数不小于300个； 3.7.每小时挑取菌落个数不小于800个； 3.8.可挑菌落的最小直径0.3mm，菌落间距最小0.8mm。 3.9.克隆挑取模块运行时，96通道移液臂和移板机械臂可同时工作。 4.*温控模块 *配有至少1个温度控制模块，包含4。C、25-42。C温度范围，配备24孔ep管适配器。 配有PCR板适配器 配置ep管开关盖模块 可以额外定制其他规格离心管适配器、固定规格孔板适配器。 5.*HEPA层流罩 5.1.*配有正压层流罩、紫外灭菌灯，配备日光灯，成为一个洁净的空间，保证实验的无菌操作。 5.2.*具有统一的支架台面和一体化的无菌层流罩，采用包围式结构并负压密封，内置高效HEPA过滤系统，可就地去除气流中的气溶胶等污染成分。正压层流罩风速≥0.3m/s，额定风量≥700m3/h，粒径≥0.3μm时，过滤效率≥99.99%,排出气流达到 ISO 5 级（100 级）洁净度。； 5.3.*配备紫外杀菌灯，紫外灯辐射强度≥75μW/cm2，紫外灭菌灯功率≥8W。 5.4.运行噪音噪音≤65dB； 5.5.带有触屏式自动安全控制器，可实时显示风机转速比、过滤器及紫外灯寿命进度、温湿度等运行参数；具有自动报警功能，在气流过低、过滤器及紫外灯寿命到期、过滤器性能异常时发出报警信息。 5.6.可设置工作站屏蔽门的开门风速和关门风速。 5.7.紫外灯的控制能够与工作站进行交互，并确保工作站的屏蔽门打开时，紫外灯被立即切断。 6.可选触摸屏操作系统 6.1 内置扩展触摸屏操作系统，方便实验人员日常实验操作。 6.2 触摸屏界面可进行日常维护程序和每日使用程序的选择；可进行仪器内部开关灯等快速操作，以满足避光试剂保存和避光实验的进行。 6.3 触摸屏界面，可为用户提供清晰和图形化的说明和提醒，使实验人员可以根据提示操作和确认，确保实验准确无误的进行。 6.4 触摸屏界面具有实验恢复功能选择，可一键恢复继续上次中断的步骤运行实验；同时可进行实验过程中的各种报警信息和提示的快速处理。 7.*控制软件 7.1.*可提供适用性强的液体类别参数和吸液参数，并可根据用户需要做出相应的优化；具有吸液实时监测功能，对移液中的风险进行管控并报警提示，如气泡、凝块、液体不足、漏液等。 7.2.*适合对多种设备控制整合与无缝连接，实现全过程自动化，并有手动或应急操作的功能。 7.3.*仪器可与U盘、光盘或USB数据线连接，满足数据传输备份。 7.4.在程序进行时，可手动中断程序，可操纵机械臂到固定板位（包含垃圾站板位），进行吸放液、排枪头的操作 7.5.能够与实验室信息管理系统（如LIMS）连接，协助提供与系统对接的服务。 7.6.具有3维模拟仿真系统，可立体显示设备台面，可动画预演示实验全过程； 7.7.具有权限设置功能，能够设置多个权限账户。权限人员不能改动、删除数据。程序运行过程中可对一些重要数据进行查询，可在硬盘中存储数据。 7.8.操作软件支持免费升级。 8.文件、培训及售后 *提供设备的结构图、技术说明等相关文件的纸质版。文件应展示和描述设备的详细情况，包括机械、结构和功能。 *技术数据：设备技术说明、详细尺寸、设备描述、安装和空间要求。 *包含安装调试环节的人员培训、投入使用未来3年内每年提供2次现场培训、即时远程指导。 *供应商负责设备的安装，并实施设备调试。供应商应在安装调试期间完成对用户操作人员的培训，包括原理，性能，操作，维修，故障排除等。 *供应商能够协助进行设备运行相关实验方法的设计，并在采购方有需要时提供解决方案。仪器出现故障或使用方法不明确时，可以远程指导使用方操作和使用。 *设备在购买合同签订后60天内主机到货，6个月内配齐所有模块。 *设备免费保修期限一年，质保期内供方免费负责一切非人员破坏性维修。 提供设备IQ/OQ，协助进行PQ服务，配备进行3Q验证的吸头耗材。 国内设有零配件库和维修中心。 供应商保证5年内能方便地采购到所供设备的相关配件，并保证以不高于市场的价格提供优质的零配件。 | *提供设备的结构图、技术说明等相关文件的纸质版。文件应展示和描述设备的详细情况，包括机械、结构和功能。 *技术数据：设备技术说明、详细尺寸、设备描述、安装和空间要求。 *供应商负责设备的安装，并实施设备调试。供应商应在安装调试期间完成对用户操作人员的培训，包括原理，性能，操作，维修，故障排除等。此外，至少再提供2次免费现场培训。 *供应商能够协助进行设备运行相关实验方法的设计，并在采购方有需要时提供解决方案。仪器出现故障或使用方法不明确时，可以远程指导使用方操作和使用。 *设备在购买合同签订后2个月内主机到货，6个月内配齐所有模块。 提供设备IQ（isolation）/OQ（operation），协助进行PQ服务，配备进行3Q验证的吸头耗材。 设备免费保修期限一年，质保期内供方免费负责一切非人员破坏性维修。 国内设有零配件库和维修中心。 供应商保证5年内能方便地采购到所供设备的相关配件，并保证以不高于市场的价格提供优质的零配件。 |

标段二：常规设备2台

| 需求名称 | 需求目的 | 进口or国产 （品牌） | 需求参数 | 售后服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴氏杀菌发酵池（8孔） | 力学性能测试仪器类，用于菌种的筛选及在发酵乳制品中的应用研究，具体用于实验室小批量化料、配料和杀菌发酵 | 国产 | 1.卫生级304不锈钢材质 *2.整体式设计：一个槽体，8孔； *3.料体容积：单孔5L,圆柱形,容积：20 L 4.配套国产搅拌器 *5.温度范围: 常温~100℃ *6.温度精度：±1℃ *7.温度传感器PT-100：一套 *8.加热：内置加热器，水浴加热 9.循环泵： 一式，使得槽体内温度均匀，循环流量500L/H，扬程7米 10.配套可方便移动的槽盖： 一个，盖上有二个开口 11.聚乙烯绝缘保温 12.机架：一套 13.控制柜：一套 14.机架上带脚轮方便设备移动和锁止 15.槽体上部加溢流阀 | 1、送货到门； 2、附带全部合格资料，包括但不限于中文操作说明，中文维护说明，中文维修说明，外文资料附带完全准确中文翻译资料； 3、设备及备品备件含有国家强制认证或特别认证的配件或材料，同时附带合格认证结果原件； 4、设备在用期间不中断备件供应； 5、列明售后服务收费依据，价格低于于行价； 6、设备到货按买方要求及时安装； 7、保证设备到货后20日内满足启用条件； 8、设备安装后对操作员和维护员培训，能独立操作和完成日常维护为标准； 9、买方有需求时，按需提供培训服务； 10、有需求时，提供应用指导或方法开发配合； 11、指导买方准确购置备件，因供应商原因导致备件购置错误须在15日内调换并到货买方； 12、不发生恶意提高备件价格或延长供货周期现象； 13、备件有修复再利用的绝对优势，供应商必须予以修复； 14、售后服务工时不出现违约情况； 15、售后服务时，供应商造成基础设施或临近无关设备或本设备其它备件损坏，作价赔偿； 16、售后服务时，供应商未妥善保管部件而丢失或损坏，买方无赔偿义务； 17、供应商在售后服务过程中对使用方提出的问题解答清楚； 18、售后服务过程中对顺带发现的其它隐患或故障或应用问题同时予以维修或纠正； 19、售后服务工作应有条理性，不能让使用方过度投入人力、物力； 20、供应商因判断失误导致故障进一步加重或扩大，供应商承担此部分修复费用，并按工时完成； 21、售后服务收费只限于原发故障部分，排查过程用到的备件不由使用方承担费用； 22、售后服务结束，供应商和使用方共同对服务结果验收； 23、提供设备终生售后服务。 |
| 恒温恒湿箱 | 产品贮藏稳定性测试，用于菌种产业化可行性研究 | 进口 | *1.温度范围：-40～+100℃可调 *2.湿度范围：20～98% R•H可调 3.分布均匀度：温度 ±2.0℃；湿度 ±3.0% 4.控制稳定度：温度 ±0.5℃；湿度 ±2% 5.箱内容积：1500-1700L 6.升温时间：平均3℃~5℃/分 | 1、送货到门； 2、附带全部合格资料，包括但不限于中文操作说明，中文维护说明，中文维修说明，外文资料附带完全准确中文翻译资料； 3、设备及备品备件含有国家强制认证或特别认证的配件或材料，同时附带合格认证结果原件； 4、设备在用期间不中断备件供应； 5、列明售后服务收费依据，价格低于于行价； 6、设备到货按买方要求及时安装； 7、保证设备到货后20日内满足启用条件； 8、设备安装后对操作员和维护员培训，能独立操作和完成日常维护为标准； 9、买方有需求时，按需提供培训服务； 10、有需求时，提供应用指导或方法开发配合； 11、指导买方准确购置备件，因供应商原因导致备件购置错误须在15日内调换并到货买方； 12、不发生恶意提高备件价格或延长供货周期现象； 13、备件有修复再利用的绝对优势，供应商必须予以修复； 14、售后服务工时不出现违约情况； 15、售后服务时，供应商造成基础设施或临近无关设备或本设备其它备件损坏，作价赔偿； 16、售后服务时，供应商未妥善保管部件而丢失或损坏，买方无赔偿义务； 17、供应商在售后服务过程中对使用方提出的问题解答清楚； 18、售后服务过程中对顺带发现的其它隐患或故障或应用问题同时予以维修或纠正； 19、售后服务工作应有条理性，不能让使用方过度投入人力、物力； 20、供应商因判断失误导致故障进一步加重或扩大，供应商承担此部分修复费用，并按工时完成； 21、售后服务收费只限于原发故障部分，排查过程用到的备件不由使用方承担费用； 22、售后服务结束，供应商和使用方共同对服务结果验收； 23、提供设备终生售后服务。 |

- 四、资格要求：

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业单位，成立时间须为2022年1月1日(含）前成立，公司注册资金在500万元人民币及以上（外币按注册时汇率计算），有能力履行竞谈内容要求和提供竞谈货物及服务，经营范围包含设备生产、设备销售、技术开发等任意一项内容。

2、投标人须具有开户行许可证或基本存款账户信息。

3、投标人须具有2024年1月1日至今任意三个月的单位依法纳税证明材料和社保缴纳证明材料，依法纳税证明材料:以税务机关出具的完税证明或纳税记录，或银行出具缴税付款凭证为准，社保缴纳证明材料:以社保经办机构出具的社保缴纳证明或缴费明细，或银行出具付款凭证为准。

4、投标人须具备一般纳税人资格，能开具税率13%的增值税专用发票。

5、投标人须具有2022年、2023年、2024年的财务报表或经第三方审计的财务报告。

6、投标人2022-至今须具有至少一个类似项目业绩（以合同为准）。

7、投标人须为所投标设备的设备厂商或授权代理商，若是授权代理商，必须取得所投货物的书面授权书和所投设备的正品的正品承诺书；

8、投标人须具备原厂家售后服务能力，有专业人员协助解决质量问题的售后服务。

9、本次竞谈项目不接受多家单位联合报价，不允许分包或转包。

10、投标人未被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单。

11、不接受中粮及蒙牛供应商黑名单（以蒙牛集团采购招标管理部下发的黑名单为准）的企业参与竞争。

12、与采购人存在利害关系可能影响采购招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；存在以上情况的，在通过资格预审的情况下，允许最先报名的潜在投标人参与竞谈项目。

五、报名须知

（一）执行蒙牛集团电子采购招标平台线上采购招标流程

1、登录蒙牛集团电子采购招标平台报名

潜在投标人依据资格要求自主评估，符合条件的进行网上报名及资格验证，蒙牛集团电子采购招标平台网址：https://zbcg.mengniu.cn/#/home

请先阅读服务手册，平台服务支持电话为010-21362559。

2、登录蒙牛供应商关系管理平台报名

潜在投标人依据资格要求自主评估，符合条件的进行网上报名及资格验证，蒙牛集团供应链关系管理平台网址：https://srm.mengniu.cn/sap/bc/webdynpro/sap/zregistration

请先阅读【MN_SRM_用户操作手册_供应商管理 V1.1 - 供应商注册及信息修改操作指南】和【供应商入库－登录－参与项目－报名等流程说明】服务手册，再进行注册、报名，如因办理注册和平台操作不及时或错误，影响参加招标采购活动的，责任自负。平台服务支持电话为4008108111.（投标人报名时须将报名资料盖章扫描上传到平台中）。

（二）报名资格文件的组成及顺序按照如下要求提供：

1、有效的营业执照（副本），成立时间须为2022年1月1日(含）前成立，公司注册资金在500万元人民币及以上（外币按注册时汇率计算），有能力履行竞谈内容要求和提供竞谈货物及服务，经营范围包含设备生产、设备销售、技术开发等任意一项内容。

2、提供法定代表人证明书或授权委托书原件。

备注：法定代表人须上传法定代表人证明材料及身份证扫描件，若为法定代表人的授权委托人须上传一份法人授权委托书和身份证原件及授权委托人近一年内任意三个月在本单位的社保证明材料。（附件1）

3、有效的开户行许可证或基本存款账户信息。

4、提供本企业2024年1月1日至今任意3个月的单位依法纳税证明材料和社保缴纳证明材料，依法纳税证明材料:以税务机关出具的完税证明或纳税记录，或银行出具缴税付款凭证为准，社保缴纳证明材料:以社保经办机构出具的社保缴纳证明或缴费明细，或银行出具付款凭证为准。

5、提供一般纳税人认定资格证明材料及提供已开出税率13%的增值税专用发票复印件。

6、提供本企业2022年、2023年、2024年的财务报表或经第三方审计的财务报告。

7、提供本企业2022年至今至少1个类似项目的业绩的证明材料（以合同为准）。

8、提供所投标设备的设备厂商的承诺书和所投设备的正品承诺书，若是授权代理商需提供所投货物的书面授权书（明确对应设备）和所投设备的正品承诺书。

9、提供原厂家售后服务的承诺书，有专业人员协助解决质量问题的售后服务。

10、提供非联合体形式参与，及如中标本项目不进行分包或转包承诺书。（附件2）

11、提供本企业未被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单的证明材料。

12、提供关于聘用蒙牛在职人员亲属（含特定关系人）及离职人员的告知函。（附件3，请详细阅读告知函，如为告知函中情况二须同时提供《阳光协议》）

13、提供保密承诺书。（附件4）

说明：

本项目采用全流程电子化招标采购方式，以上各类证书、证明材料应为原件的复印件，且逐页加盖公章，并于报名截止时间前在“蒙牛集团电子采购招标平台（https://zbcg.mengniu.cn/#/home ）”进行线上提交，进行资格审查（过期提交不予受理），审查合格后方可购买谈判文件（仅作为发放谈判文件的依据）。

资料提供不全或者未按时间要求提报的将被拒绝接收，所提供的资质、业绩文件中如有虚假情况，一经发现将被取消投标资格。

投标人自购买谈判文件之日起，应确保其向采购方或采购代理机构提供的通讯手段（电话、邮箱）一直有效，以保证往来函件能及时传达并及时反馈信息，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

以上报名资料内容必须清晰、易辨认，否则将被视为没有提供有效证件。

资料提供不全或者未按时间要求提报的将被拒绝接收，所提供的资质业绩文件中如有虚假情况，一经发现将被取消竞争资格。

六、项目时间安排及要求：

1、报名时间：2025年11月7日17时至2025年11月13日17时；

2、资格预审时间：2025年11月12日10时至2025年11月14日；

3、询价单发放时间：资格预审合格后于 2025年 11 月 14 日至  2025  年 11 月 18 日发放询价单。

4、比价时间：2025 年  11 月  18 日 10  时；（以发出的询价单为准）

七、询比价地点：蒙牛集团电子采购招标平台（以发出的询价单为准）

- 八、发布媒体：

中国采购与招标网大数据平台https://www.chinabidding.cn/

蒙牛集团电子采购招标平台https://zbcg.mengniu.cn/#/home

蒙牛官网http://www.mengniu.com.cn

蒙牛内部OA平台

此公告只在以上平台发布，其他任何媒体转载无效。

九、采购招标实施方及联系方式：

采购人：内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

业务咨询联系人：贺俊英

联系方式：17704802965

十、监督单位及联系方式：

1、监督单位：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司采购招标管理部

异议/投诉服务网址：https://zbcg.mengniu.cn/#/home

监 督 人: 潘宏

联系电话：0471-7393642/监督人电话18686095595

电子邮件：panhong@mengniu.cn

异议/投诉服务网址：https://zbcg.mengniu.cn/#/home

2、采购招标项目的违纪问题举报受理单位：蒙牛乳业纪委办公室

监 督 人: 张丽娜

联系电话：0471-7393612

受理范围：采购招标执行过程中涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费公司资财等违纪问题的各类举报。

附件：1.法人证明、授权人证明

2.非联合体竞谈，不分包或转包声明

3.告知函

4.保密承诺书

采购人：内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

2025年11月7日

附件1：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：     ， 性别：   ，身份证号码：             ，职务：       系  投 标 人 全 称的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖公章）

年  月  日

| 法人身份证正面 | 法人身份证反面 |
| --- | --- |

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（投标人全称）法定代表人           授权（代表姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的                  标段（如有）   竞谈项目活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期_    年   月   日至     年  月  日

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

身份证号码：

联系电话：

职      务：

年  月  日

附：

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权委托人身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

授权委托人社保证明材料

（要求：1、具备社保局出具的材料；2、具备本单位名称及授权委托人姓名，近一年）

附件2

非联合体竞谈，不分包或转包声明

致:

关于                 项目(项目编号:            )项目，我公司未采取联合体形式参与本项目竞谈项目，承诺中标后不分包或转包。

特此声明!

xx公司

xx日期

附件3

告知函

致：

*****公司（请填写标准注册公司名称）于****年****月****日参加贵方                项目(项目编号:        )，并提交下述文件一份：

据此函，同意并告知如下：

我公司参加贵方组织的采购招标项目之前，已对我公司员工进行背景调查，情况一：我公司员工未包括任何蒙牛集团在职人员亲属（含特定关系人）、离职人员。如若中选，我公司相关服务团队将不会招聘蒙牛集团在职人员亲属（含特定关系人）、离职人员。情况二：我公司员工  （如存在填写人名，如不存在写没有存在）为蒙牛集团在职人员亲属（含特定关系人）或离职人员，经综合考量评估，该员工对于贵方组织的本次项目不存在任何利害关系。如若中选，该员工将不会作为我公司服务团队成员；合作期间如发现该员工以我公司名义与蒙牛集团进行相关业务往来，一经查实，我公司无条件接受蒙牛集团《阳光协议》中的相关处理条款。

公司全称（公章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或印章）：

日期：

（仅供参考）

阳光协议

甲方：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司或其关联的独立法人单位

乙方：

为规范企业经营活动，增强甲乙双方廉洁合作意识，维护甲乙双方的共同利益，营造守法经营、阳光诚信的合作氛围，甲、乙双方经过平等协商，订立本协议。本协议是双方所签

合同（以下简称“主合同”）的附件，应与主合同同时签订，共同遵守。

一、基本原则

甲乙双方均理解并愿意严格遵守中华人民共和国关于反商业贿赂的有关法律法规的规定，双方均理解任何形式的贿赂行为都将触犯法律，并受到法律的严惩。

二、双方承诺

甲、乙双方应共同遵守以下承诺：

1.坚守诚信原则，在合作过程中不以任何方式贿赂对方公司人员及其亲属、特定关系人，不发生舞弊、腐败、欺诈行为。

2.在执行业务合作中，双方均不得采用隐瞒、欺骗等手段侵占另一方财物，或损害另一方其他合法利益。

3.双方均不得向对方或对方人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

三、双方权利和义务

（一）甲方权利、义务

1.若经甲方查证乙方及其相关人员违反《阳光协议》所约定内容情况属实的，甲方将向合作方进行情况通报，要求合作方作出说明，同时可采取减少供货量、暂停业务关系、启动合作观察期、按照违约责任支付违约金（追偿损失）、解除业务合同、列入合作方黑名单等方式进行违约处理，以上处理方式可单独适用，也可合并适用。

2.被甲方列入黑名单中的公司法定代表人、监事、出资人、联系人、业务对接人，在其他公司担任法人或类似职务或充当类似身份的，该公司视为已被列入黑名单。

3.甲方严格禁止其人员的任何商业贿赂（包括行贿及受贿）行为。如甲方在履行合同过程中实施本协议第二条第3款规定的任意一种行为，都是违反甲方规章制度的，乙方有义务将相关情况反馈至甲方。甲方将依据事实、依法依规严肃处理，并将查处结果通报乙方。甲方具体联系方式如下：

举报电话：0471-7393612

举报邮箱：mnjw@mengniu.cn

邮寄地址：内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区蒙牛乳业奶源楼311室 纪委办公室（收）

邮政编码：011517

（二）乙方权利、义务

1.若甲方员工存在违反本协议所规定行为的，乙方有权拒绝并有义务向甲方进行举报。

2.乙方保证，在投标过程中，不发生以下行为：

（1）乙方在投标中存在提供虚假材料，欺骗中标；

（2）乙方在投标时存在围标串标；

（3）乙方在投标时贿赂、拉拢甲方人员；

（4）其他违反招投标相关规定的行为。

3.乙方保证，在合作过程中，乙方的管理人员、股东、项目对接人员与甲方项目有关的管理人员或项目对接人员不存在亲属关系、共同利益关系。

4.乙方保证，在双方合作过程中，未接受甲方离职二年内的管理人员和关键业务人员在其公司参股、控股或任职。

5.乙方保证，在合作过程中，乙方（含利益关联方）不得在甲方管理人员和关键业务人员的亲属（含特定关系人）的利益关联公司入股或发生有关业务。

6.乙方不得与甲方人员发生任何形式的财物往来，期间包括但不限于合同履约期间。

7.若甲乙双方依照行业惯例或通常做法，可能发生商务性、礼节性的小额礼品互赠，则须在合同中明示，但每一年度累计金额不得超过1000元。

（三）双方共同义务

甲乙双方有关人员的商业贿赂行为构成犯罪并移交司法机关处理的，合同各方应积极配合司法机关的处理。

四、违约责任

乙方违反本协议约定，拒不履行相关义务的，视为乙方违约。

1.若乙方向有业务对接关系的甲方人员及其亲属、特定关系人提供合同约定之外利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，根据实际情况按以下约定处理：

--非自然年度累计价值在1000元（含）以上、5000元以下的，甲方将情况通报乙方，要求乙方作出说明，同时视情况可以要求乙方按照违约责任支付违约金、减少乙方供货量、暂停业务关系。

--非自然年度累计价值在5000元（含）以上、3万元以下的，甲方将情况通报乙方，要求乙方作出说明，同时视情况可以要求乙方按照违约责任支付违约金、减少乙方供货量、暂停业务关系，并可以将乙方列入黑名单。

--非自然年度累计价值在3万元（含）以上的，或采用隐瞒、欺骗等手段严重损害甲方利益的，甲方将情况通报乙方，要求乙方作出说明，同时要求乙方按照违约责任支付违约金，并应当将乙方列入黑名单。

2.若乙方出现第四条“违约责任”第1款第二项、第三项所列“列入黑名单”情形后，甲方视情况可对乙方设立6个月的观察期并要求乙方按照违约责任支付违约金，观察期满后经研判决定是否列入黑名单，如乙方再次违反或再次被发现违反《阳光协议》的（主动说明情况的除外），甲方应当将乙方列入黑名单。

3.若乙方存在本协议第三条第1款第3项、第三条第2款第2-6项、第四条“违约责任”第1款第三项规定的任意一种行为，甲方将以书面通知形式立即解除主合同，将乙方列入黑名单，并要求乙方承担以下违约责任：

（1）按主合同总价款的20%支付违约金。

（2）无主合同总价款的按照已发生业务总额的20%支付违约金；无主合同总价款且暂未发生业务的，扣除合同履约保证金。

（3）因主合同解除造成甲方其他损失的，按照主合同约定赔偿损失。

（4）如乙方未按约定支付违约金，乙方同意并认可使用保证金、预付款、应付款等款项冲抵违约金。

（5）若乙方积极配合查处接受商业贿赂人员的，甲方可减少或免除相对应的违约金。

上述责任承担方式可单独适用，也可合并适用。

五、协议的生效、变更或解除

1.本协议为主合同的补充内容，与主合同具有同样的法律效力。

2.本协议及主合同终止，本协议仍具有追溯相关责任的法律效力。

3.本协议的生效日期：自甲乙双方签字盖章之日起生效。

六、争议解决条款

因履行本协议发生的任何纠纷，双方协商解决；如协商不成时，争议解决方式与主合同一致。

七、其他

1.甲乙双方确认在签订本协议前已仔细阅读上述条款内容，对本协议所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

2.本协议签订及甲乙双方各自持有份数均与主合同份数保持一致。

（以下无正文）

甲方：（盖章）

代表人签字：

电话：

签字日期：

乙方：（盖章）

代表人签字：

电话：

签字日期：

附件4

保密承诺书

甲方：内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

地址：内蒙古呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区蒙牛总部

乙方（承诺方）：

地址：

甲乙双方就                                 项目 拟进行合作，在双方的项目合作过程中，因为工作的特性，双方在日常工作中必然会进行大量的信息交流，双方同意就采购招标、判协商过程中甲方提供或乙方知悉的机密信息（定义如下）的保护达成一致，并由乙方出具本承诺书进行保证。

一、定义

“机密信息”是指甲方的任何信息，主要为项目解决方案、流程方案、产品核心文档、数据库字典、帐套文件和公司内部规范文件等，同时也包括但不限于甲方及其母公司、子公司、分公司、董事、股东的信息，及其他与产品、样品、产品计划、价格、工艺、技术、研究、开发、发明、服务、客户、市场、软件、硬件、设计、图纸、工程、构造信息、营销或财务相关的信息。机密信息并不包括下述信息：

（一）由乙方以书面文件证明：该等信息已于披露之前已由乙方所持有；

（二）已公开发表或非因乙方作为或不作为的原因，已向公众披露；

（三）已由甲方书面同意乙方公开；

（四）由乙方在未使用该等机密信息的情形下独立开发；

（五）乙方从第三方处合法、正当地取得，且该第三方对该等机密信息不承担保密义务。

二、保密

乙方同意仅能根据本承诺书的目的使用甲方披露的机密信息。除由乙方书面委派执行本承诺书目的而必须知悉该等机密信息的人员，及可能包括在内的董事、主管、合伙人及员工（统称“代表人员”）以外，乙方不得将与甲方相关的或属于甲方所有的机密信息披露给第三方。乙方不得超出实施目的所允许的必要限度，从甲方处复制、摘录和转移任何机密信息。任何机密信息的公布均须得到甲方的事先书面同意。乙方应采取一切合理措施对甲方机密信息保密，避免该等机密信息被不当披露或使用，采取该等措施时应持与保护自身机密信息相同的最高程度的谨慎态度。乙方若发现有误用或滥用甲方的机密信息的情形时，应及时将该情形书面通知甲方。

三、公开

乙方或其代表人员无权擅自将甲方的公司名称、商号、商标及其他名称用作广告宣传或对外公开。未经甲方的事先书面同意，乙方或其代表人员不得透露本承诺书及其相关内容，本承诺书第4条“强制性披露”条款所述情形除外。

四、强制性披露

若因法律、法规、法令或其他合法要求，如传票等，在未取得甲方的事先书面同意的情况下，乙方或其受委派执行本承诺书目的或通过某种途径知悉机密信息之人员须披露甲方的机密信息时，乙方应立即书面通知甲方，以便甲方能寻求保护或采取其他合理的救济。若未能取得保护令或其他救济措施，乙方应仅披露依法应予披露的那部分机密信息，且应尽最大努力确保对该些机密信息采取可靠的保密措施。

五、返还资料

在承诺书目的终止、撤消、完成、被拒绝或以其他方式解除后，根据甲方的书面要求，乙方应在项目谈判协商终止后的     天内销毁或归还甲方提供的所有机密信息。任何形式的机密信息，不论是电子系统记录，如计算机磁盘、光盘、硬盘或软件等或纸质记录，如分析、汇编、论文、翻译或其他由甲方准备的文件，乙方应按本承诺书条款要求持有或根据甲方的要求自行销毁该等机密信息。

六、非授权许可

除为查阅或使用机密信息以达成本承诺书目的之权利外，本承诺书中甲方未将专利权、版权、商业秘密或其他知识产权项下权利转让给乙方，同时也未将甲方的机密信息内所含或所属的权利转让给乙方。

七、义务限定

本承诺书不得被视作或解释为甲方有义务向乙方提供任何信息、与乙方进行商业交易或签订任何最终协议，除非甲方决定向乙方提供信息或与其签订与交易有关的最终协议。

八、信息准确性

甲方、甲方的子公司及分公司并未就其向乙方披露的任何机密信息的准确性、可靠性及完整性作出明示或暗示的声明或保证，且对乙方、其代表人员或其他使用该等机密信息的人员不承担任何责任。

九、期限

本承诺书中乙方之保密义务应自乙方收到机密信息之日起 5  年内持续有效，且不因承诺书目的之达成而终止。

（说明：保密期限请业务按照实际需求进行约定，建议最低期限不得低于五年。）

十、补充条款

（一）合规条款

1、资质合规承诺：乙方应确保自身具备经营、签署及履行本合同所需各项授权、证照、批准和资质。乙方需向甲方提供身份资料及经营内容等资料（包括但不限于乙方经营需要的各项证照、行政审批文件等）。上述资料如有任何变更，乙方应立即向甲方书面提交变更后资料。变更资料未经核实前，甲方可完全依赖变更前的资料行事，由此产生的一切风险由乙方自行承担。乙方应承担因上述资料错误发送、不清晰、不准确、不真实、不及时和不完整而产生的一切风险、责任。

2、履约行为合规承诺：乙方承诺具有履行本承诺书约定的能力，且履行行为符合现行法律法规等规范性文件的要求。

3、遵守商业伙伴合规行为准则：乙方已阅读、知晓并理解蒙牛集团《商业伙伴合规行为准则》。乙方承诺严格遵守蒙牛集团《商业伙伴合规行为准则》的各项规定。如乙方违反蒙牛集团《商业伙伴合规行为准则》，甲方有权终止与乙方的合作，并追究乙方的违约责任。

4、合规检查：乙方应积极配合甲方的合规检查，理解并接受甲方对乙方的合规管理要求，同意配合合规检查，并不得隐瞒任何可能对甲方利益造成影响的信息。

5、劳动用工: 乙方承诺不雇佣、使用童工，保障其员工的劳动合法权益，不纵容、支持、实施歧视、威胁员工的行为或发布相关言论。

6、知识产权：乙方保证对所提供的产品或服务拥有完全自主的知识产权或得到合法有效授权，不存在任何侵害他人合法权益的情况。如与任何第三方发生争议或纠纷，乙方应立即通知甲方，及时采取措施解决并承担因此产生的一切责任和费用。上述争议或纠纷给甲方造成声誉和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任，包括但不限于给甲方造成的直接损失、间接损失、维权费用等。除另有约定外，合作过程中产生的知识产权成果归【甲方】所有。

7、严格约束乙方员工及其代理人：乙方承诺严格遵守合规承诺条款，若乙方员工及乙方的代理人或代理机构违反相关承诺即视为乙方违反。

8、利益冲突：乙方承诺其实际控制人、其他股东、高管或业务经办人员与甲方及甲方的各级子公司担任管理人员或关键业务人员不存在亲属关系。乙方承诺与甲方的商务合作不会给甲方任何人员提供或带来任何不当的商业利益。若出现上述情况，乙方应及时书面通知甲方，并立即停止业务合作，友好协商赔偿措施。

9、反商业贿赂：乙方不得为获得不正当利益或商业机会进行商业贿赂，不对甲方及其员工和员工的家庭成员行贿或输送不当利益，包括但不限于提供现金、有价证券、支付凭证、物品及就业机会等，同时禁止给予甲方员工及其家庭成员不合适的商业礼仪或馈赠，包括但不限于提供贵重物品、高价值文化礼品、旅游、考察、高规格接待等。

10、责任承担：如果乙方违反前述合规承诺条款，甲方有权要求乙方承担因此而给甲方造成的全部损失。

12、适用原则：本承诺书中合规条款对乙方的要求与承诺书中其他条款不一致的，以对乙方要求更高的条款为准。

（二）环境保护

乙方应遵守所有相关的环境保护法律法规，并获得法律法规要求的与环境相关的许可证、批准文件和备案；乙方生产经营过程中产生的废水、有害废物、废气，在排放或处置之前应按照法律法规要求进行监控和处理；乙方应优先采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物的产生。

（三）附件法律效力条款

本着接受法律上之约束的意向，双方特此同意本承诺书全部附录、附件等均为本承诺书不可分割的部分，共同构成双方就达成的全部承诺书，与本承诺书具有同等法律效力。

十一、适用法律

本承诺书适用中华人民共和国法律，因本承诺书引起或与本承诺书有关的任何争议，应由双方友好协商解决，协商不成的，双方同意选择第【 二 】种方式解决：

（一）向呼和浩特仲裁委员会申请仲裁。因仲裁产生的包括但不限于仲裁费、律师费、调查费、差旅费等，由乙方承担。

（二）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因诉讼产生的包括但不限于诉讼费、律师费、调查费、差旅费等，由乙方承担。

（说明：签署主体为内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司，地址为内蒙古呼市和林格尔县盛乐经济园区时，争议解决方式应选择第（二）种方式解决；其他主体签署时应选择第（一）种方式解决。）

十二、违约责任及救济

乙方理解并认可，未经甲方授权而披露、使用或处理上述机密信息，从而损害甲方权益，乙方应赔偿甲方及其关联公司因乙方违约行为对其造成的直接或间接损失，包括合理的律师费用及受损一方因调查违约行为而产生的调查费用。

如果乙方违反本承诺书的任何规定情形,则甲方有权将乙方拉入蒙牛供应商黑名单，乙方应积极配合甲方在10个工作日内收回已经泄露的信息。

十三、生效及份数

本承诺书经乙方签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

乙方（承诺方）：

代表人：

日期：